BLFK-500A霍尔传感器

特点：

- 为两线制扫描型霍尔传感器

- 属精密型直流电流传感器，是专为直流电流定制；

- 经可溯源标准检验，精度高，输出稳定性高；

技术参数、输入输出接口形式：

- 供电电源： 24VDC±20%；

- 失调电流：小于±0.2mA；

- 测量范围：±500A

- 输出形式： 12mA±8 mA

- 精    度：＜2%；

- 工作环境：-10 ~ 60℃；

- 尺寸：内径42x外径81x底座长104x定位孔中心距101x底宽31mm;

- 重量：327g;

安装及应用须知：

1.因为各地的地磁场不同，所以在固定好位置和方向后要重调零点，即在不输入电流的情况下，调零点电位器OFS，使输出为12mA（采集实际值为0）。

2.被测电流母线的温度不宜超过60℃，上下半圈的固定螺丝要拧紧。

3.当电流母线填满原边穿线孔时，可获得最佳的测量精度。

4.测直流电流时，电流方向应与产品外壳上所示的箭头方向一致，才能得到正向输出。

# Text boxes

Φ42

增益GIN

零点OFS

引脚接线方式：

采集器信号正

采集器信号负