# BTR-VDU1

直流电压转换模块

用户手册

## 深圳市柏特瑞电子有限公司

BTR-VDU1 直流电压转换模块

### 用户手册

一、特点：

- 属精密型高精度直流电压转换器，线性度高；

- 经可溯源标准检验，低功耗、高稳定性；

### 二、技术参数、输入输出接口形式：

- 供电电源：12VDC

- 电	流：< 20mA；

- 输入电压：0~600VDC;

- 输出电压：0~5VDC;

- 误差： 小于 0.2%（全量程内）

- 工作环境：-30 85 C，10  90% RH；

- 尺    寸： 95x 37x 30 mm；

- 重    量： 小于100g。

8

三、典型应用：

1

V+

2

GND

4

8 -

0~5V 输出5

+

数据采集装置

-

6 +

0~600V 直流电源

BTR-VDU1

12VDC

供电电源

四、应用须知：

1、	切不可将 0~600V 直流电压接入 12V 直流电源端，否则会烧坏本产品。

2、	产品出厂前要先进行调零和电压转换比例的调节并固定好电位器

3、	电位器 W2 的作用是用来调零，W1 的作用是用来调节电压转换比例。

4、	如果出现异常，请仔细检查电源和连线，不能排除故障时，知会维护人员。

5、	输入电压不可超过 600V，否则会损坏本产品。

6、	要求订制其他电压范围和比例的电压转换模块，请与供应商联络。