TH-POE温湿度传感器安装使用说明书

一.概述

TH-POE温湿度传感器是一种检测和采集环境温湿度与露点的智能

传感器模块，该传感器采用液晶屏实时显示采集数据，同时具有带POE

供电功能的RJ45端口，方便多模块级联。

TH-POE温湿度传感器模块适用于数据机房、通讯基站、计算机机房、

精密车间、仓库、温棚等场所的温湿度与露点检测。

图1 TH-POE

二.特点

(属精密智能型温湿度传感器模块，可以设定通讯地址1-64和波特率1200-9600bps；

(经可溯源标准检验，精度高并具备程序校准精度功能，低功耗、高稳定性；

(提供LCD段码显示和RS485通讯，设备地址和通讯波特率可通过软件设定；

(ABS阻燃绝缘纤维外壳，采用双RJ45接线端子，支持POE供电，方便级联

(方便的壁挂安装方式和磁铁吸附安装方式；

(温度数据提供摄氏温度和华氏温度两种数据单位格式。

三.技术指标

(	供电电源：9 ( 30VDC；

- 测温范围：－20 ~70℃；

- 测湿范围：0 ~ 100％RH；

- 温度精度：± 0.3℃（全量程内）；（出厂调教± 0.1℃，25℃时）；

- 湿度精度：± 3%RH（25℃时）；

- 分 辨 率：显示屏（温度：0.01℃， 湿度：0.01%RH）：协议（温度：0.1℃， 湿度：0.1%RH）

- 接线方式：双路RJ45接口，支持POE供电

- 显示方式：支持LCD段码液晶屏显示

(	采集周期：不小于200ms；

- 通讯接口：RS485通讯接口，数据帧格式N_8_1；

(	通讯距离：大于1000米；

- 工作环境：－20℃ ( 70℃，5 ( 95%RH无冷凝；

- 存储温度：－40℃ ( 80℃；

- 整机功耗：小于0.1W；

(	最大尺寸：81×49.5×28mm；

(	重    量：70g。

四.RJ45接线定义示图

( 4-5：DC+ （9~30VDC）

( 3-6：DC- （GND）

( 1：  485+

( 2：  485-

图2 TH-POE接线图

五.按键操作说明

该TH-POE温湿度传感器模块正面有一个“菜单”功能按键，通过短按该按键可查看模块内部的相应数据和参数。

模块上电后进入主界面，显示温度（上区）和湿度（下区）实时数据。

第一次短按“菜单”功能按键：显示露点（上区）和温度（下区）数据

第二次短按“菜单”功能按键：显示地址（上区）和波特率（下区）参数

第三次短按“菜单”功能按键：返回到主界面，显示温湿度实时数据。

提示：在任一菜单界面如果10秒无按键操作，则返回主界面。

六.波特率、地址设置

 ( 传感器屏幕只显示数据和参数，无法进行参数设置，请索取对应调试软件进行相关参数的设置；

( 波特率和地址的参数设置范围：

波特率设置范围：1200、2400、4800、9600bps

地  址设置范围：A  1-64

提示：通讯波特率缺省值为9600bps，地址为“1”。

七.电磁兼容

- 静电放电抗干扰检验:参照标准IEC61000-4-2 (GB/T17626.2)；

- 工频磁场抗扰度检验: 参照标准IEC61000-4-8 (GB/T17626.8)；

- 浪涌（冲击）抗扰度试验：参照标准IEC61000-4-5(GB/T17626.5)

- 快速瞬变: 参照标准IEC61000-4-4 (GB/T17626.4)；

- 安全要求: 参照标准IEC61010-1 (GB/T4793.1)。

八.安装尺寸

两挂墙孔中心间距：36.75mm

1.将螺丝装钉在墙面上，两螺丝间距为37mm左右；

3.将TH-POE固定在墙上的螺丝；

4.正确接入电源线、通讯线；

5.检查无误后通电。

图3 安装尺寸图

# Text boxes

图3 TH-POE后盖图及安装尺寸